团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

极区瑞利激光雷达观测技术规程

Observational technical specification for Rayleigh Lidar observation in polar region

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国太平洋学会  发布

| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

极区瑞利激光雷达观测技术规程

范围

本文件规定了在我国极地科考站开展极区瑞利激光雷达观测的内容、环境要求、仪器设备、观测步骤和数据处理等要求。

本文件适用于在我国极地科考站利用瑞利激光雷达开展极区中低层大气参数观测。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

极区  polar region

邻近地理极的区域，通常指地球上地理纬度高于60°的地区。

3.2

中低层大气  lower and middle atmosphere

从对流层到平流层的一段地球大气。

3.3

瑞利激光雷达  Rayleigh lidar

基于分子的瑞利散射机制实现大气探测的激光雷达。

原理与方法

瑞利散射激光雷达主要通过发射波长远大于大气分子（氧气分子、氮气分子等）的激光，发生瑞利散射效应，从而接收大气分子的瑞利后向散射信号，开展大气环境的观测。

瑞利散射激光雷达的回波信号强度和探测高度的大气密度成正相关关系，可以直接通过回波强度获取大气密度信息。进一步结合理想气体状态方程和静力学平衡方程，反演获得大气温度信息。

观测环境要求

场地建设要求

极区拉曼激光雷达应安装在特殊设计建设的极区观测舱或观测栋，基础稳固，能抵御部署地区有记录强风，能保障低温、强风、雨雪等特殊条件下精密光学系统的运行及待机时的安全。

温湿要求

设备安装区环境温度应满足设备要求，宜分区控制，激光设备安装区应在18℃～22℃，内外热交换区宜在5℃～30℃。

观测舱或观测栋内环境湿度应小于60%。

供电要求

观测舱应配备设备满功率运行需要的充足和稳定供电，为避免与其它大功率设备相互干扰，宜单独供电。

安全要求

激光器设备工作区域应张贴相应级别的激光危险标识，依照工作需要设置必要的防护措施，并限制人员活动。

光污染限制要求

周边应避免光污染，观测时不允许灯光直接照射到望远镜区域。

气象条件

极区拉曼激光雷达应在天空晴好、云层遮挡率小于20%的条件下观测。

观测时段根据现场气象条件决定，应着重注意5级以上大风和风吹雪，以及-30℃以下低温可能造成的人员和设备安全风险。

观测仪器

系统基本构成

极区瑞利激光雷达包括激光雷达发射系统、回波信号接收和检测系统、数据采集和系统控制系统，以及数据处理软件组成。

- 6.2发射系统

发射系统的激光光源应稳定工作在指定波长。发射系统对天空发射的激光应有一定的准直度和指向稳定性，以保证光束在探测高度区间处在望远镜视场内。

- 6.3 回波信号接收和检测系统

回波信号接收和检测系统应有效压制背景噪声，准确接收瑞利信号，确保达到系统设计指标要求的信噪比水平。

6.4数据采集和系统控制系统

数据采集和系统控制系统应完整记录数据反演所需要的信息，包括但不限于回波光子数、距离门等。

- 6.5数据处理软件

数据处理软件应根据原始回波信号数据的实际情况和数据反演原理合理设置数据处理流程。

观测步骤

基本要求

极区瑞利激光雷达的观测步骤应按特定系统操作手册的要求进行。

开机步骤

极区瑞利激光雷达应按照以下步骤开机：

- 确认观测环境满足观测要求；

- 预热有预热要求的设备；

- 开启观测天窗和望远镜；

- 开启回波光子信号检测设备；

- 完成预热后，启动各激光器以及相关系统，调节至工作要求波长；

- 开启发射天窗，向天空发射激光；

- 开启系统控制和数据采集程序，监测原始回波信号；

- 优化原始回波信号；

- 开始进行正常的数据采集。

关机步骤

极区瑞利激光雷达应按照以下步骤关机：

- 关闭系统控制和数据采集程序；

关闭回波光子信号检测设备；

关闭激光光源和发射天窗；

关闭望远镜和观测舱天窗；

关闭其它需关闭的设备；

检查并保持需要维持供电的设备的正常供电。

观测记录

极区瑞利激光雷达的观测活动应按操作手册要求进行记录，包括但不限于系统运行参数和观测情况， “极区瑞利激光雷达观测记录表” 见附录A。观测记录表每次观测结束后，应及时检查、保存和备份观测数据和观测记录电子文本。

数据处理

极区瑞利激光雷达的原始观测数据通常用于反演大气的温度随高度变化的廓线，数据处理应根据特定系统要求进行，通常包括如下流程：

a) 原始数据导入和预处理：应按数据反演流程和格式要求导入原始数据并进行数据筛选；

b) 数据反演运算：在选定标准化反演时空分辨率下按工作原理，利用筛选后的原始数据进行反演运算，获取大气参数观测数值；

c) 反演数据处置：输出并存储数据反演结果，包括数据应用需要的相关信息。

（资料性）
附录A极区瑞利激光雷达系统观测记录表

表A.1给出了瑞利激光雷达观测记录表。

瑞利激光雷达观测记录表

操作人员： 天气状况： 磁暴（ ） 强极光（ ） 系统时间：（ ）准确 /（ ）校准；（ ）UT /（ ）LT 开机预热时间: 年 月 日 时 分 观测开始时间: 年 月 日 时 分 观测结束时间: 年 月 日 时 分 关机时间: 年 月 日 时 分 观测总时长： 小时

激光波长： nm 单脉冲能量： mJ 重复频率： Hz 观测活动、系统准直及故障维护等情况记录： 夜光云情况： 如有极地夜光云（80-90 km之间某高度信号增强）请务必记录数据时间！！！

参考文献

- GB/T 36100-2018 机载激光雷达点云数据质量评价指标及计算方法

- GB/T 39624-2022机载激光雷达水下地形测量技术规范

[3]QX/T 605—2021地基相干多普勒测风激光雷达