| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

极区地磁三分量相对变化观测

The specification for geomagnetic field measurement in polar region

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

极区地磁三分量相对变化观测

范围

本文件规定了在我国极地科考站开展极区地磁三分量相对变化观测的总体要求和数据采集、处理内容。

本文件适用于在南北地理纬度60°及以上开展地磁三分量相对变化观测。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

地磁三分量 Geomagnetic three component

地磁场沿地理北、东、地三方向的变化量。

磁化率 Magnetic susceptibility

表征磁介质属性的物理量。常用符号cm表示，等于磁化强度M与磁场强度H之比。

    - 峰峰值 vp-p

一个周期内信号最高值和最低值之间差的值。

观测要素

地磁场沿地理北、东、地三方向的变化量。其中X正方指向地理北极、Y正方向指向地理东、Z正方向垂直X-Y平面指向地面。若以通门式磁力计测量，采样频率应高于10Hz； 测量精度应大于等于0.1nT。若以感应式磁力计测量，应满足：工作频带：0.001 - 100Hz；噪声水平：10 pT/√Hz @ 0.01 Hz,1pT/√Hz @ 0.1 Hz,0.1 pT/√Hz @ 1 Hz,0.03 pT/√Hz @ 100 Hz。

原理与方法

磁力仪是利用具有高导磁率的软磁性铁芯在外磁场作用下的电磁感应现象来测定外磁场的设备。它的传感器的基本原理是基于磁芯材料的非线性磁化特性。其敏感元件是由高磁导率、易饱和材料制成的磁芯，有两个绕组围绕该磁芯；一个激励线圈，另一个则是导磁线圈。在交变激励信号的磁化作用下，磁芯的导磁特性发生周期性饱和与非饱和变化，从而使围绕在磁芯上的感应线圈输出与外磁场成正比的信号。该感应信号包含谐波成分，其中偶次谐波含有外磁场信息，可以检波提取出来。

场地建设要求

探头基座

探头基座应采用磁化率χ绝对值不大于4π×10-6的材料，尺寸宜为0.4 m（长）*0.4 m（宽）*1.5 m（高）”，基座应与基岩连接，并嵌入20cm。

探头场地

地磁三分量观测设备探头对磁场变化及铁磁性材料十分敏感。观测探头应尽量远离道路和人员活动区。受到线缆信号衰减等条件约束，探头与观测设备主机所处的观察室的距离应大于50米，探头周围半径2米范围应使用非磁性材料建立禁区，防止人员及动物误闯入探头附近造成异常数据。

探头与主机之间的线缆应可靠固定在地面上，防止受到风雪、水流、人员等因数干扰，在地质条件允许的情况下，推荐将线缆埋入地下20cm，并在线缆上方立杆做标记，避免碾压、方便检修。

探头布置方位

探头的方位布置采用地理坐标，其中X正方指向地理北极、Y正方向指向地理东、Z正方向垂直X-Y平面指向地面。

观测仪器

磁场三分量观测仪器一般采用通门式磁力计或感应式磁力计。

通门式磁力计技术要求：

            - 采样频率应高于10Hz；

            - 测量精度应大于等于0.1nT；

            - 温度范围-40℃至50℃；

            - 温度漂移≤0.2nT/℃。

            - 测量范围±2500nT

感应式磁力计技术要求：

    - 采样频率：常规模式（32Hz 采样）、快速模式（64Hz）；

    - 慢速模式（16Hz）。其数据可采用二进制形式存储；

    - 工作频带：0.001 - 100Hz；

    - 噪声水平：10 pT/√Hz @ 0.01 Hz,1pT/√Hz @ 0.1 Hz,0.1 pT/√Hz @ 1 Hz,0.03 pT/√Hz @ 100 Hz

    - 动态范围：±200nT；

    - 温度范围：-40至+50°C；

    - 温度漂移：≤0.2nT/℃。

7.2采集程序应具备：

    - 开机自动序列采集功能；

    - 采集频率可调；

    - 数据命名规则编辑；

    - 数据自动按照年月日分层文件夹保存；

    - 采集程序还应具备可视化界面用于监测实时观测数据。

观测步骤

常年观测

地磁三分量应按以下步骤进行：

        - 除非探头及周边环境发生明显物理变化，一般情况下不需要对探头进行调整；

        - 每日固定时间监测数据显示页面是否更新数据。

        - 每日固定时间检查数据备份情况，填写观测记录。

观测时间

设备正常情况下，全年出除固定检修时间外，每天24小时连续观测。

观测记录

每日固定时间检查上一日观测数据结果，填写观测表格。

数据描述

数据产品清单

表 1. 磁通门磁力仪数据产品清单

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 子类编码 | 级别编码 | 格式编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地磁场原始采样 | Geomagnetic Field Raw Samples | GFRS | L0 | F01 |
| 2 | 地磁场HDZ三分量 | Geomagnetic Field HDZ Components | GHDZ | L1 | F01 |

表 2. 感应式磁力仪数据产品清单

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 子类编码 | 级别编码 | 格式编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地磁感应原始采样 | Geomagnetic Induction Raw Samples | GIRS | L0 | F01 |

    - 9.2 数据产品文件

通门式磁力计数据产品文件参考附录A。

感应式磁力计数据产品文件参考附录B。

附录 A

（资料性）

通门式磁力计数据产品文件

A.1数据类型与标识

地磁数据产品文档中可能涉及的数据类型采用特定的标识符予以表示，如表1所示。

表 A.1. 数据类型标识

| 数据类型 | 标识符 |  |
| --- | --- | --- |
| 字符 | CHAR |  |
| 有符号整数 | INTn | n表示字节数，可为1、2、3、4 |
| 无符号整数 | UINTn | n表示字节数，可为1、2、3、4 |
| 浮点数 | REALn | n表示字节数，可为4、8（分别表示单精度、双精度） |

A.2文本输出格式标识

文档中描述数据输出格式时，统一采用Fortran格式化输出描述方式，如表2所示。

表 A.2. 数据输出格式符

| 数据类型 | 数据格式描述符 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 整数 | Iw.[m] | 以w个字符的宽度来输出整数，至少输出m个数字。 |
| 浮点数 | Fw.d | 以w个字符文本框宽来输出浮点数，小数部分占d个字符宽。 |
|  | Ew.d[Ee] | 用科学计数法，以w个字符宽来输出浮点数，小数部分占d个字符宽，指数部分最少输出e个数字。 |
| 字符串 | Aw | 以w个字符宽来输出字符串。如果不给顶w，表示任意宽度 |
| 空格 | nX | 输出n个空格 |

参考：Fortran 2018 Standard Interpretation Document, https://j3-fortran.org/doc/year/18/18-007r1.pdf

A.3数组的表示

对于数组，采用方括符“[]”表示维度和长度，采用行优先的表示方式。如A[2][3]的存储顺序为A[0][0]、A[0][1]、A[0][2]、A[1][0]、A[1][1]、A[1][2]。

A.4其他约定

对于数据产品文件中的文本内容，空格一律采用“␣”明确表示。在描述数据产品文件内容时，将依据实际数据而变的内容采用加粗斜字体显示，其他不加粗的字体为固定内容。

A.5 数据产品1：地磁场原始采样

文件头

地磁场原始采样数据产品的文件头采用文本行的形式，每行以“\r \n”（ASCII码0x0D、0x0A）结束。

表 A.1. 地磁场原始采样文件头格式

| 行号 | 内容/字段释义 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-16 | 见附录A |  |  |  |
| 17 | DeviceSpec:␣FreqRange=AAHz,␣DynamicRange=BBBBBnT, {①} {②} Components=C(XYZ) {③} |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 | 说明 |
|  | ① | 频率范围 | I2 | 单轴传感器的有效带宽频率范围，固定为10Hz |
|  | ② | 动态范围 | I5，I5 | 单轴传感器测量最大磁场的范围0~±BBBBBnT，BBBBB通常为65000 |
|  | ③ | 测量组成 | I1A5 | 由3个正交放置的单轴矢量传感器XYZ组成 |
| 18 | DeviceState:␣N/A { ① } |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 | 说明 |
|  | ① | 技术状态 | A3 | 不适用 |
| 19 | ObsMode:␣NormalMode { ① } |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 | 说明 |
|  | ① | 观测模式名称 | A10 | 只有一种观测模式NormalMode |
| 20 | ObsParameters:␣BaseSmpRate=AAHz,␣DataSmpRate=BBHz {①} {②} |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 | 说明 |
|  | ① | 原始采样率 | I2 | 数字电路板的采样频率，固定为60Hz |
|  | ② | 数据采样率 | I2 | 软件处理后的数据采样率，原始采样文件为完整的60Hz |
| 21 | Quantities:␣Magneticfield(No unit) { ① } |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 | 说明 |
|  | ① | 物理量名称和单位 | A | 物理量是测量的磁场值，原始采样文件输出的是000000-FFFFFF的无量纲十六进制数，无单位 |
| 22-XX | 注释说明，每行以“#”开头。见文件示例。XX为最后一行行号，依据前面自动顺延。 |  |  |  |

数据记录区

数据记录区存储每个探头的三轴磁场采样值、温度采样值、时间码、包计数及GPS信息等。数据采用分块存储的形式，每一块存储单次探测的数据，每个数据块以EB 90开头，后接时间码、包计数、温度采样值、三轴磁场采样值、GPS信息，最后是预留位及校验和。每一数据块的组织形式如下表。

表 A.2.  地磁场原始采样数据块组织形式

| 参数名称 | 单位 | 值域 | 无效填充值 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 无 | EB 90 | 无 | UINT2 |
| 时间码 | 无 | GPS时间原码 | 全FF | UINT11 |
| 包计数 | 无 | 00-FF | FF | UINT1 |
| 电子学温度 | 无 | 0000-FFFF | FFFF | UINT2 |
| 探头温度 | 无 | 0000-FFFF | FFFF | UINT2 |
| X轴数值 | 无 | 000000-FFFFFF | FFFFFF | UINT3 |
| Y轴数值 | 无 | 000000-FFFFFF | FFFFFF | UINT3 |
| Z轴数值 | 无 | 000000-FFFFFF | FFFFFF | UINT3 |
| GPS信息 | 无 | GPS信息原码 | 全FF | UINT24 |
| 预留位 | 无 | 000000-FFFFFF | FFFFFF | UINT3 |
| 校验和 | 无 | 00-FF | FF | UINT1 |

文件示例

地磁场原始采样数据文件示例如下（行号不写入产品文件中）：

001 XXXXX OCHCH_FGMA01_GFRS F01

002 Chinese polar region Space Environment Monitoring

003 FileHeadLength: 01360 bytes

004 DataType: Geomagnetic Field Raw Samples

005 DataLevel: L0

006 TimeStandard: UTC

007 Device: Flux-Gate Magnetometer (OCHCH)

008 Longitude: W 58.973, Latitude: S62.216, Altitude:   10m

009 FileCreateTime: 2021-12-26T16:00:01.000Z

010 VersionNumber: V01.01

011 QualityFlag:

012 Producer: Polar Research Institute of China, PRIC

013 Contact:

014 DataStartTime: 2021-12-26T16:00:01.000Z

015 DataEndTime: 2021-12-26T16:59:59.999Z

016 RecordNumber: 0000216347

017 DeviceSpec: FreqRange=10Hz, DynamicRange=65000nT, Components=3(XYZ)

018 DeviceState: N/A

019 ObsMode: NormalMode

020 ObsParameters: BaseSmpRate=60Hz, DataSmpRate=60Hz

021 Quantities: Magneticfield(No unit)

022 #---------------------------------------------------------------------

023 #Each row of data records represents packet header, time, packet count

024 #, electronic temperature, sensor temperature, magnetic field data,

025 # GPS information, reserved bits and checksum.

026 #Packet header – EB 90

027 #Time – time of magnetic field sampling

028 #packet count – self overflow accumulation 00 to FF

029 #Electronic temperature – Electronics box in celsius temperature

030 #Sensor temperature – Sensor temperature in celsius temperature

031 #Magnetic field data - geomagnetic field variations measured in XYZ

032 #GPS information - horizontal northward component

033 #Reserved bits – 3bits

034 #Checksum – checksum

035 #Coefficient Matrix:

036 #k=13.1818 0 0

037 #   0.0845 12.9168 0

038 #   0.087 -0.2958 13.2891

039 #b=-1489.9404 -823.4911 -987.7655

040 #Temperature Correction Matrix:

041 #Temperature           Kx            Ky            Kz     Bx      By      B

042 #      -40.0 1.0000000000 1.0000000000 1.0000000000 0.0000 0.0000 0.0000

043 #      -39.0 1.0000000000 1.0000000000 1.0000000000 0.0000 0.0000 0.0000

……(依据需求有若干行温度修正数据

0XX #---------------------------------------------------------------------

（XX为最后一行行号，依据前面自动顺延）

……（二进制数据略）

A.6 数据产品2：地磁场HDZ三分量

文件头

地磁场HDZ三分量数据产品的文件头采用文本行的形式，每行以“\r \n”（ASCII码0x0D、0x0A）结束。

表 A.3. 地磁场HDZ三分量文件头格式

| 行号 | 内容/字段释义 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-16 | 见附录A |  |  |  |
| 17 | DeviceSpec:␣FreqRange=AHz,␣DynamicRange=BBBBBnT, {①} {②} Components=C(HDZ) {③} |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 | 说明 |
|  | ① | 频率范围 | I1 | 单轴传感器的有效带宽频率范围，固定为1Hz |
|  | ② | 动态范围 | I5，I5 | 单轴传感器测量最大磁场的范围0~±BBBBBnT，BBBBB通常为65000 |
|  | ③ | 设备组成 | I1A5 | 数据输出为地磁场三要素HDZ |
| 18 | DeviceState:␣N/A { ① } |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 | 说明 |
|  | ① | 技术状态 | A3 | 不适用 |
| 19 | ObsMode:␣NormalMode { ① } |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 | 说明 |
|  | ① | 观测模式名称 | A10 | 只有一种观测模式NormalMode |
| 20 | ObsParameters:␣BaseSmpRate=AAHz,␣ DataSmpRate=BHz {①} {②} |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 | 说明 |
|  | ① | 原始采样率 | I2 | 数字电路板的采样频率，固定为60Hz |
|  | ② | 数据采样率 | I1 | 软件处理后的数据采样率，地磁HDZ三分量文件为完整的1Hz |
| 21 | Quantities:␣Magneticfield(nT) ,␣Temperature(degree Celsius) { ① } |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 |  |
|  | ① | 物理量和单位 | A | 物理量为磁场和温度，单位分别是nT和摄氏度 |
| 22-28 | 注释说明，每行以“#”开头。见文件示例。 |  |  |  |

数据记录区

地磁场HDZ三分量数据产品的数据记录区包括导引行和以行列形式存储的具体数据。每一行记录一条数据，按照时间顺序排序，每行包括5列（即5个参数）。

导引行标识了各列参数的简短英文名称，包括Time(hh:mm:ss)（时间）、H_Comp（磁场水平分量）、D_Comp（磁偏角D分量）、Z_Comp（磁场垂直分量）、S_Temp（探头温度），各列的输出格式分别为A14、A11、A11、A11、A7。

以行列形式存储的具体数据，每一行记录一条数据，按照时间顺序排序，每行包括5列（即5个参数），各列数据间以空格（X）间隔。一条完整的数据记录格式如下：6X(I2:I2:I2)(2X)( F9.2) (2X) ( F9.2) (2X) ( F9.2) (1X) (F6.1)。

各列参数具体格式见表A.4。

表 A.4全量程磁通门磁力仪参数数据记录格式

| 列 | 参数 | 格式 | 单位 | 值域 | 无效填充 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时间 | I2:I2:I2 | 时分秒 | 0~60 | 99:99:99 | hh:mm:ss |
| 2 | 磁场水平分量 | F9 | nT | -65000~65000 | 99999 |  |
| 3 | 磁偏角D分量 | F9.2 |  | 0~21599.99 | 99999.99 |  |
| 4 | 磁场垂直分量 | F9.2 | nT | -65000~65000 | 99999 |  |
| 5 | 探头温度 | F6.1 | ℃ | -273~200 | 999 |  |

文件示例

地磁场HDZ三分量数据文件示例如下（行号不写入产品文件中）：

001 CMPSEM OCHCH_LFWR01_GHDZ F01

002 Chinese polar region Space Environment Monitoring

003 FileHeadLength: 00027 lines

004 DataType: Geomagnetic Field HDZ Components

005 DataLevel: L1

006 TimeStandard: UTC

007 Device: Flux-Gate Magnetometer (OCHCH)

008 Longitude: W 58.973, Latitude: S62.216, Altitude:   10m

009 FileCreateTime: 2021-12-26T16:00:01.000Z

010 VersionNumber: V01.01

011 QualityFlag: TB

012 Producer: Polar Research Institute of China, PRIC

013 Contact:

014 DataStartTime: 2021-12-26T16:00:01.000Z

015 DataEndTime: 2021-12-26T16:59:59.999Z

016 RecordNumber: 0000216347

017 DeviceSpec: FreqRange=1Hz, DynamicRange=65000nT, Components=3（HDZ）

018 DeviceState: N/A

019 ObsMode: NormalMode

020 ObsParameters: BaseSmpRate=60Hz, DataSmpRate=1Hz

021 Quantities: Magneticfield(nT), Angle(minute of arc)，emperature(degree Celsius

022 #---------------------------------------------------------------------

023 #Geomagnetic field variations measured in HDZ direction:

024 #H_Comp - horizontal northward component in nT

025 #D_Comp - horizontal eastward component in minutes

026 #Z_Comp - vertical component in nT

027 #S_Temp - sensor temperature in celsius temperature

028 #---------------------------------------------------------------------

029 Time(hh:mm:ss)     H_Comp     D_Comp     Z_Comp  S_Temp

030        16:00:00  35032.35   21477.35  -32891.45     2.3

031        16:00:01  35032.45   21477.70  -32891.67     2.3

032              ……

附录 B

（资料性）

感应式磁力仪数据产品表文件

B.1数据类型与标识

文档中可能涉及的数据类型采用特定的标识符予以表示，如表1所示。

表 B.1. 数据类型标识

| 数据类型 | 标识符 |  |
| --- | --- | --- |
| 字符 | CHAR |  |
| 有符号整数 | INTn | n表示字节数，可为1、2、3、4 |
| 无符号整数 | UINTn | n表示字节数，可为1、2、3、4 |
| 浮点数 | REALn | n表示字节数，可为4、8（分别表示单精度、双精度） |

B.2文本输出格式标识

文档中描述数据的文本输出格式时，统一采用Fortran格式化输出描述方式，如表2所示。

表 B.2. 数据输出格式符

| 数据类型 | 数据格式描述符 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 整数 | Iw[.m] | 以w个字符的宽度来输出整数，至少输出m个数字（不足m位的前面填0）。 |
| 浮点数 | Fw.d | 以w个字符宽来输出浮点数，小数部分占d个字符宽。 |
|  | Ew.d[Ee] | 用科学计数法，以w个字符宽来输出浮点数，小数部分占d个字符宽，指数部分最少输出e个数字。 |
| 字符串 | Aw | 以w个字符宽来输出字符串。如果不给定w，表示任意宽度。 |
| 空格 | nX | 输出n个空格。 |

参考：Fortran 2018 Standard Interpretation Document, https://j3-fortran.org/doc/year/18/18-007r1.pdf

- B.3数组的表示

对于数组，采用方括符“[]”表示维度和长度，采用行优先的表示方式。如A[2][3]的存储顺序为A[0][0]、A[0][1]、A[0][2]、A[1][0]、A[1][1]、A[1][2]。

B.4其他约定

对于数据产品文件中的文本内容，空格一律采用“␣”明确表示。在描述数据产品文件内容时，将依据实际数据而变的内容采用加粗斜字体显示，其他不加粗的字体为固定内容。

B.5数据产品1：地磁感应原始采样

文件头

地磁感应原始采样数据产品的文件头采用文本行的形式，每行以“\r \n”（ASCII码0x0D、0x0A）结束。

表 B.3. 地磁感应原始采样文件头格式

| 行号 | 内容/字段释义 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-13 | 见附录A |  |  |  |  |
| 14 | DeviceSpec:␣FRange=AAAAA-BBHz,␣DRange=+/-CCCnT,␣Noise=DDDpT/SQ(Hz)@1Hz { ① } { ② } {③} |  |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 |  | 格式 | 说明 |
|  | ① | 频带范围 |  | F5.3A1I2 |  |
|  | ② | 动态范围 |  | I3 |  |
|  | ③ | 传感器噪声 |  | F3.1 | 在1Hz频率处的传感器噪声 |
| 15 | DeviceState:␣AAA {①} |  |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 |  | 格式 | 说明 |
|  | ① | 技术状态 |  | A |  |
| 16 | ObsMode:␣ObservationModeName { ① } |  |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 |  | 格式 | 说明 |
|  | ① | 观测模式名称 |  | A |  |
| 17 | OperParameters:␣SmpRate=AAAHz,␣BaseSmpRate=AAAHz { ①} { ②} |  |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 |  |  |
|  | ① | 采样率 | I3 |  | 可能为16/32/64Hz |
|  | ② | 基础采样率 | I3 |  | 基础采样率=采样率×平均数 |
| 17 | Quantities:␣ADSamples(No unit) { ① } |  |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 |  | 格式 | 说明 |
|  | ① | 物理量和单位 |  | A | AD采样值,无单位 |
| 18~ | 注释说明，每行以“#”开头，信息内容包括信号增益（Gain）、通道数（ChannelNumber）以及灵敏度（Sensitivity）等。 |  |  |  |  |

数据记录区

数据采用分块存储的形式，每一块存储1秒的数据。文件中数据块的数量等于文件头中的RecordNumber。每个数据块由秒数据头（4个字节）和采样数据构成。秒数据头由状态字节、年、月、日组成。采样数据为二维数组INT4[SmpRate][cCh]，其中SmpRate为采样率，nCh为通道数（3个通道：XYZ）。

表B.4 感应式磁力仪数据块结构

| 状态 | 1 字节 | CHAR | 秒数据头 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时 | 1字节 | CHAR |  |
| 分 | 1字节 | CHAR |  |
| 秒 | 1字节 | CHAR |  |
| X通道数 | 4字符 | INT4 | 采样数据 |
| Y 通道数 | 4字符 | INT4 |  |
| Z通道数 | 4字符 | INT4 |  |
| .... |  |  |  |
| X通道数 | 4字符 | INT4 |  |
| Y 通道数 | 4字符 | INT4 |  |
| Z通道数 | 4字符 | INT4 |  |

表 B.5 状态字节定义

| 位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 释义 | 空 |  |  |  | GPS 状态 | 标定 | 位1 | 位0 |  | 增益 |
|  |  |  |  |  | 0 -无GPS | 1 – 关 | 0 | 0 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 1 - GPS 良好 | 0 – 开 | 0 | 1 |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1000 |

文件示例

地磁感应原始采样数据文件示例如下（行号不写入产品文件）：

001 CMPSEM OYICH_SCMM01_GIRS F01 03000B

002 Source: Chinese polar region Space Environment Monitoring

003 DataType: Geomagnetic Induction Raw Samples

004 TimeStandard: UTC

005 Device: Search Coil Magnetometer

006 Longitude: E114.500 Latitude: N30.500, Altitude:   58m

007 FileCreateTime: 2022-01-20T12:34:56.789Z

008 VersionNumber: V01.01

009 QualityFlag: U00

010 Producer:

011 DataStartTime: 2022-01-20T12:34:56.789Z

012 DataEndTime: 2022-01-20T12:34:59.789Z

013 RecordNumber: 0000003600

014 DeviceSpec: FRange=0.001-30Hz, DRange=+/-200nT, Noise=0.1pT/SQ(Hz)@1Hz

015 DeviceState: N/A

016 ObsMode: NormalMode

017 OperParameters: SmpRate=32Hz, BaseSmpRate=256Hz

018 Quantities: AdSamples(No unit)

019 #---------------------------------------------------------------------

020 #AD samples of geomagnetic field XYZ components saved in format INT4[

021 #SmpRate][XYZ=3], following a 4-byte header. Hour, minute, and second

022 #are specified by the first 3 bytes of the header.

023 #Samples can be converted into nT values by using following coefficient:

024 #bit_to_nT=??

025 #---------------------------------------------------------------------

……（二进制数据略）

- 地磁三分量数据产品文件头格式（1-16行）

| 行 | 内容/字段释义 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMPSEM␣AAAAA_BBBBnn_CCCC␣Fxx { ① } { ② } { ③ } { ④} {⑤} |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 | 说明 |
|  |  | 文件标识 | A6 | 子午工程英文名称首字母缩写 |
|  |  | 观测站点编码 | A5 | 见附录B |
|  |  | 监测设备类型编码及序号 | A4I2.2 | BBBB：设备类型编码 nn：同站点同类设备序号（从01开始） |
|  |  | 数据产品子类编码 | A4 |  |
|  |  | 文件格式编码 | A1I2.2 | 以F开头 |
| 2 | Chinese␣Meridian␣Project␣for␣Space␣Environment␣Monitoring { ① } |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 | 说明 |
|  | ① | 工程全称 | A57 | 子午工程的英文全称 |
| 3 | FileHeadLength:␣AAAAA␣bytes/lines { ① } |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 | 说明 |
|  | ① | 文件头字节数/行数 | I5.5 | 从文件标识到文件头结尾的长度/文件头行数 |
| 4 | DataType:␣DataTypeName { ① } |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 | 说明 |
|  | ① | 产品子类名称 | A | 任意长度 |
| 5 | DataLevel:␣Lx {①} |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 | 说明 |
|  | ① | 产品级别 | A1I1或 A1I1A1 | 以L开头，数字标识级别，后可接字母a、b、c等标识细分级别 |
| 6 | TimeStandard:␣AAA {① } |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 | 说明 |
|  | ① | 时间标准 | A | UTC：世界协调时 UT：世界时 LT：地方时 |
| 7 | Device:␣DeviceName␣(AAAAA) { ① } { ② } |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 | 说明 |
|  | ① | 监测设备名称 | A |  |
|  | ② | 观测站点编码 | A5 | 见附录B |
| 8 | Longitude:␣AAAA.AAA,␣Latitude:␣BBB.BBB,␣Altitude:␣CCCCm { ① } { ② } { ③ } |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 | 说明 |
|  | ① | 经度 | A1F7.3 | A1:W表示西经，E表示东经 |
|  | ② | 纬度 | A1F6.3 | A1:N表示北纬，S表示南纬 |
|  | ③ | 海拔高度 | I4 |  |
| 9 | FileCreateTime:␣YYYY-MM-DDThh:mm:ss.nnnZ { ① } |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 | 说明 |
|  | ① | 文件创建时间 | I4.4-I2.2-I2.2TI2.2:I2.2:I2.2.I3.3Z |  |
| 10 | VersionNumber:␣Vnn.nn { ① } |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 | 说明 |
|  | ① | 文件版本号 | I2.2.I2.2 | 含主版本号和副版本号 |
| 11 | QualityFlag:␣Ann {①}{②} |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 | 说明 |
|  | ① | 一级质量标记 | A1 | （待定义） |
|  | ② | 二级质量标记 | I2.2 | （待定义） |
| 12 | Producer:␣ProducerName { ① } |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 | 说明 |
|  | ① | 数据生产者 | A | 单位或单元名称 |
| 13 | Contact:␣Name␣(email address) { ① } { ② } |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 | 说明 |
|  | ① | 联系人姓名 | A | 名在前、姓在后 |
|  | ② | 电子邮箱地址 | A |  |
| 14 | DataStartTime:␣YYYY-MM-DDThh:mm:ss.nnnZ { ① } |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 | 说明 |
|  | ① | 第一条数据的起始时间 | I4.4-I2.2-I2.2TI2.2:I2.2:I2.2.I3.3Z |  |
| 15 | DataEndTime:␣YYYY-MM-DDThh:mm:ss.nnnZ { ① } |  |  |  |
|  | 字段 | 含义 | 格式 | 说明 |
|  | ① | 最后一条数据的结束时间 | I4.4-I2.2-I2.2TI2.2:I2.2:I2.2.I3.3Z |  |
| 16 | RecordNumber:␣NNNNNNNNNN { ① } |  |  |  |